Приложение №2

к извещению о проведении запроса 

предложений делать оферты

Техническое задание

на оказание услуг по периодической поверке автомобильных весов, их техническому обслуживанию и поставке к ним запасных частей, включая установку

	Наименование 
оборудования
	Заводской номер
	Вид услуг
	Периодичность и сроки проведения 

	Весы автомобильные НЭСТА-80-18-МВ-8 до 80 тонн, 18 метров, с 8 (восемью) тензометрическими датчиками HM9B, тензометрический терминал МИ ВДА/12Я
	00486
	Техническое обслуживание 
	Ежемесячно, по выходным дням Выезд по заявке Заказчика (устной или письменной).  Продолжительность проведения технического обслуживания оборудования не может превышать 2 (двух) часов

	
	
	Поставка и замена запчастей
	Не позднее 4 часов от времени подачи  заявки Заказчиком

	
	
	Периодическая поверка
	В соответствии с техническим паспортом  


	Весы автомобильные НЭСТА-80-18-МВ-8 до 80 тонн, 18 метров, с 8 (восемью) тензометрическими датчиками HM9В, тензометрический терминал МИ ВДА/12Я
	00487
	Техническое обслуживание
	Ежемесячно, по выходным дням Выезд по заявке Заказчика (устной или письменной).  Продолжительность проведения технического обслуживания оборудования не может превышать 2 (двух)  часов.

	
	
	Поставка и замена запчастей
	Не позднее 4 часов от времени подачи  заявки Заказчиком

	
	
	Периодическая поверка
	В соответствии с техническим паспортом  


1. Перечень работ по техническому обслуживанию:

1.1.Проверка состояния тензометрических датчиков:

1.1.1. Осмотр целостности кабеля, идущего от каждого тензометрического датчика до балансировочной коробки. В случае обнаружения повреждения кабеля исполнитель своими силами и из своих материалов производит замену поврежденного участка или (при необходимости) всего кабеля;

1.1.2.Проверка крепления датчика, регулировка, протяжка и все сопутствующие работы;

1.1.3.Проверка состояния пыльника. Замена при необходимости. Материал Исполнителя;

1.1.4.Проверка работоспособности датчиков грузом. 

1.2. Проверка и осмотр балансировочных коробок:
1.2.1. Вскрытие балансировочных коробок;

1.2.1. Проверка балансировочных коробок на наличие в них влаги. В случае обнаружения – устранить.

1.3. Осмотр и регулировка упоров продольного и поперечного смещения:
1.3.1.Регулировка зазоров в упорах (между винтами упоров и пятами), допустимое значение – 3 мм, Ключ на 46;

1.3.2.Очистка и смазка винтов упоров;

1.3.3.Осмотр, проверка, и протяжка всех болтовых соединений.

1.4. Проверка весоизмерительного прибора и дублирующих индикаторов;

1.4.1 Проверка целостности пломб поверки;

1.4.2. Проверка и регулировка состояния индикации;

1.4.3. Проверка и настройка работоспособности клавиатуры;

1.4.4. Проверка состояния соединенных разъемов, в случае неисправности их перепайка и(или) замена;

1.4.5. Проверка и настройка (регулировка) идентичности показаний весоизмерительного табло и дублирующего индикатора;

1.4.6. Поверка целостности штекеров COM-порта, в случае неисправности их перепайка и(или) замена;

1.4.7. Проверка связи COM-порта с персональным компьютером;

1.5. Проверка метрологических характеристик весов.

1.5.1.Сравнение текущего сигнала датчиков при ненагруженной платформе («нулевого сигнала») с нулевым сигналом при последней калибровке. 

1.5.2.Проверка и (при необходимости) регулировка чувствительности весов при нагружении малым грузом над каждым датчиком (порядка 1,4 дискреты).

1.5.3. Проверка и (при необходимости) регулировка независимости показаний весов от положения груза на платформе (Заказчик предоставляет груженый короткий автомобиль или автопогрузчик, пригодный по габаритам для установки в нескольких положениях на весах).

1.5.4. Подстройка коэффициентов преобразования датчиков при помощи резисторов (в аналоговых весах);

1.5.5. Проверка показаний весов контрольным грузом. Регулировка;

1.6. Вызов специалиста для поставки запасных частей и их установки. 

1.6.1.  При поступлении от ЗАКАЗЧИКА заявки на адрес электронной почты ИСПОНИТЕЛЯ¸ либо посредством телефонной связи о неисправности весов, сотрудник (специалист) ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан явиться в течение 2 (двух) часов с момента поступления такой заявки на объект ЗАКАЗЧИКА с запасными частями, перечень которых определен в Приложении № 2 к Договору.

1.6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 2 (часов) часов с момента прибытия на объект ЗАКАЗЧИКА обязан определить и заменить неисправные узлы и детали оборудования.

 1.6.3. Общая продолжительность времени с момента поступления заявки ЗАКАЗЧИКА и до поставки запасных частей и их установки не должно превышать 4 (четыре) часа.

1.6.4. На период проведения ремонтных и экстренных работ, Исполнитель обеспечивает Заказчика автомобильными накладными весами НПВ с нагрузкой не менее 15 тонн на ось, с целью непрерывности процесса взвешивания.

2.Перечень работ по поставке зап. чаcтей:

2.1. Поставка тензометрических датчиков в количестве 16 штук.
2.2. Демонтаж старых тензометрических датчиков;

2.3. Монтаж новых тензометрических датчиков;

2.4 Замена пыльников тензометрических датчиков;

2.5. Замена кабелей тензометрических датчиков;

2.4. Прокладка кабелей тензометрических датчиков;

2.5. Настройка метрологических характеристик автомобильных весов;

3.Перечень работ по периодической поверке весов:

3.1. Доставка контрольных грузов класса точности M1;

3.2. Проведение работ по поверке в соответствии с описанием типа СИ;

3.2. Юстировка автомобильных весов;

3.3. Оттиск клейма в паспорте СИ;

3.4. Выдача свидетельства о поверки СИ;

3.5. Отображение результатов поверки во ФГИС Росстандарта «АРШИН»

