
Приложение № 2 к Извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку, монтаж и пусконаладочные работы газоанализаторов (новые СН4, СО2, О2, H2S)

	№ п/п
	Описание объекта закупки и требования к нему
	Содержание

	1
	Наименование товара
	 Газоанализатор 4 шт (новый)

	2
	Наименование объектов поставки товара
	[bookmark: _GoBack]Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона «МАГ-1» ООО «МАГ Груп»

	3
	Адрес доставки  товара
	Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56

	4
	Количество и сроки поставки
	4 шт.
С момента заключения договора и не позднее 31.10.2026 г.
 

	5
	Назначение
	Обеспечение контроля концентрации Метана, Углекислого газа, Сероводорода и Кислорода в свалочном газе, поступающем на факельную установку, для ее корректной работы. Концентрация Сероводорода определяется периодическим измерением с последующей продувкой. Остальные три газа измеряются в непрерывном режиме. Пред подачей газа в газоанализатор предусматривается линия пробоподготовки. 
Данные измерений предаются в шкаф контроля и управления факельной установкой по средством токовой петли.

	6
	Описание
	а) Газоанализатор
ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
Контроль загазованности на площадке
Модель: Бинар CH4-110-А-1 или аналог; 
Контролируемые параметры: Метан CH4; 
Оснащен: оптический сенсор;
Диапазон измерения: от 0 до 4,4 % Об.д.;
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 2,2 % Об.д. не более: 0,1 % Об.д.; 
Относительная погрешность в диапазоне от 2,2 до 4,4 % Об.д. не более: 5%; 
Время установления показаний Т0,9, не более, с: 20; 
Пороги срабатывания: 1й порог 90 % Об.д., 
2й порог 95 % Об.д.; 
Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; 
Реле тип «сухой контакт»: да; 
Напряжение питания: 18…32В; 
Потребляемая мощность: не более 2вт; 
Отбор пробы: конвекционный; 
Аналоговый выход 4-20 мА: да; 
Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; 
Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием;
Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X;
Уровень защиты: IP66; 
Климатическое исполнение: УХЛ-1; 
Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ;
Вес не более кг: 2.0; 7Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; 
Межповерочный интервал – 1 год; 
Средняя наработка на отказ - 35000 ч; 
Срок эксплуатации – не менее 15 лет; 
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад.

б) Газоанализатор
ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
Контроль загазованности на площадке 
Модель: Бинар CO2-110-А-1 или аналог; 
Контролируемые параметры: 
Диоксид углерода CO2; 
Оснащен: оптический сенсор; 
Диапазон измерения: от 0 до 100 % Об.д.; 
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 20 % Об.д. не более: 2 % Об.д.; 
Относительная погрешность в диапазоне от 20 до 100 % Об.д. не более: 10%; 
Время установления показаний Т0,9, не более, с: 20; 
Пороги срабатывания: 1й порог 90 % Об.д., 2й порог 95 % Об.д.; Калибровка: да. 
ПО для калибровки и настройки; 
Реле тип «сухой контакт»: да; 
Напряжение питания: 18…32В; 
Потребляемая мощность: не более 2вт; 
Отбор пробы: конвекционный; 
Аналоговый выход 4-20 мА: да; 
Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; 
Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; 
Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; 
Уровень защиты: IP66; 
Климатическое исполнение: УХЛ-1; 
Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ;
Вес не более кг: 2.0; 
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; 
Межповерочный интервал – 1 год; 
Средняя наработка на отказ - 35000 ч; 
Срок эксплуатации – не менее 15 лет; 
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад.


в) Газоанализатор 
ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
Контроль загазованности на площадке 
Модель: Бинар O2-110-А-1 или аналог; 
Контролируемые параметры: Кислород O2; 
Оснащен: электрохимический сенсор; 
Диапазон измерения: от 0 до 30 % Об.д.; 
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 30 % Об.д. не более: 0,2 % Об.д.; 
Время установления показаний Т0,9, не более, с: 40; 
Пороги срабатывания: 1й порог 5 % Об.д., 
2й порог 6 % Об.д.; 
Калибровка: да. 
ПО для калибровки и настройки; 
Реле тип «сухой контакт»: да; 
Напряжение питания: 12…32В; 
Потребляемая мощность: не более 2вт; 
Отбор пробы: конвекционный; 
Аналоговый выход 4-20 мА: да; 
Схема соединений: 3-х проводная; 
ЖК дисплей: да; 
Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; 
Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; 
Уровень защиты: IP66; 
Климатическое исполнение: УХЛ-1; 
Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; 
Вес не более кг: 2.0; 
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; 
Межповерочный интервал – 1 год; 
Средняя наработка на отказ - 35000 ч; 
Срок эксплуатации – не менее 15 лет; 
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад.

г) Газоанализатор
ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
Контроль загазованности на площадке Модель: Бинар H2S-110-А-1 или аналог; 
Контролируемые параметры: Сероводород H2S; 
Оснащен: электрохимический сенсор; 
Диапазон измерения: от 0 до 2 000 млн-1 (ppm); 
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 14,2 млн-1 (ppm) не более: 2,84 млн-1 (ppm); 
Относительная погрешность в диапазоне от 14,2 до 2000 млн-1 (ppm) не более: 20%; 
Время установления показаний Т0,9, не более, с: 60; 
Пороги срабатывания: 1й порог 600 млн-1 (ppm), 2й порог 800 млн-1 (ppm); 
Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; 
Реле тип «сухой контакт»: да; 
Напряжение питания: 12…32В; 
Потребляемая мощность: не более 2вт; 
Отбор пробы: конвекционный; 
Аналоговый выход 4-20 мА: да; 
Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; 
Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; 
Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; 
Уровень защиты: IP66; 
Климатическое исполнение: УХЛ-1; 
Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; 
Вес не более кг: 2.0; Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; 
Межповерочный интервал – 1 год; 
Средняя наработка на отказ - 35000 ч; 
Срок эксплуатации – не менее 15 лет; 
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад.

	7
	 Монтаж и пусконаладочные работы
	Монтаж в шкафу на стойке.
Шкаф монтажный обогреваемый с пробоподготовкой + ШМР, ПНР.
Наполнение шкафа включает в себя установку 4 газоанализаторов типа Бинар XX-110-A-1 или аналогов.
Внешний насос для подачи пробы.
Ротаметры.
Электромагнитный клапан для переключения потока пробы + реле.
Охладитель пробы.
Пробы отбираются из трубопровода под разряжением.
Самодиагностика-да.
Пусконаладочные работы.





