- Приложение № 2 к Извещению

- Техническое задание

- на поставку, монтаж и пусконаладочные работы газоанализаторов (новые СН4, СО2, О2, H2S)

| № п/п | Описание объекта закупки и требования к нему | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Газоанализатор 4 шт (новый) |
| 2 | Наименование объектов поставки товара | Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона «МАГ-1» ООО «МАГ Груп» |
| 3 | Адрес доставки товара | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |
| 4 | Количество и сроки поставки | 4 шт. С момента заключения договора и не позднее 31.10.2026 г. |
| 5 | Назначение | Обеспечение контроля концентрации Метана, Углекислого газа, Сероводорода и Кислорода в свалочном газе, поступающем на факельную установку, для ее корректной работы. Концентрация Сероводорода определяется периодическим измерением с последующей продувкой. Остальные три газа измеряются в непрерывном режиме. Пред подачей газа в газоанализатор предусматривается линия пробоподготовки. Данные измерений предаются в шкаф контроля и управления факельной установкой по средством токовой петли. |
| 6 | Описание | а) Газоанализатор ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств Контроль загазованности на площадке Модель: Бинар CH4-110-А-1 или аналог; Контролируемые параметры: Метан CH4; Оснащен: оптический сенсор; Диапазон измерения: от 0 до 4,4 % Об.д.; Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 2,2 % Об.д. не более: 0,1 % Об.д.; Относительная погрешность в диапазоне от 2,2 до 4,4 % Об.д. не более: 5%; Время установления показаний Т0,9, не более, с: 20; Пороги срабатывания: 1й порог 90 % Об.д., 2й порог 95 % Об.д.; Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; Реле тип «сухой контакт»: да; Напряжение питания: 18…32В; Потребляемая мощность: не более 2вт; Отбор пробы: конвекционный; Аналоговый выход 4-20 мА: да; Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; Уровень защиты: IP66; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; Вес не более кг: 2.0; 7Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; Межповерочный интервал – 1 год; Средняя наработка на отказ - 35000 ч; Срок эксплуатации – не менее 15 лет; Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад. б) Газоанализатор ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств Контроль загазованности на площадке Модель: Бинар CO2-110-А-1 или аналог; Контролируемые параметры: Диоксид углерода CO2; Оснащен: оптический сенсор; Диапазон измерения: от 0 до 100 % Об.д.; Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 20 % Об.д. не более: 2 % Об.д.; Относительная погрешность в диапазоне от 20 до 100 % Об.д. не более: 10%; Время установления показаний Т0,9, не более, с: 20; Пороги срабатывания: 1й порог 90 % Об.д., 2й порог 95 % Об.д.; Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; Реле тип «сухой контакт»: да; Напряжение питания: 18…32В; Потребляемая мощность: не более 2вт; Отбор пробы: конвекционный; Аналоговый выход 4-20 мА: да; Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; Уровень защиты: IP66; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; Вес не более кг: 2.0; Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; Межповерочный интервал – 1 год; Средняя наработка на отказ - 35000 ч; Срок эксплуатации – не менее 15 лет; Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад. в) Газоанализатор ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств Контроль загазованности на площадке Модель: Бинар O2-110-А-1 или аналог; Контролируемые параметры: Кислород O2; Оснащен: электрохимический сенсор; Диапазон измерения: от 0 до 30 % Об.д.; Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 30 % Об.д. не более: 0,2 % Об.д.; Время установления показаний Т0,9, не более, с: 40; Пороги срабатывания: 1й порог 5 % Об.д., 2й порог 6 % Об.д.; Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; Реле тип «сухой контакт»: да; Напряжение питания: 12…32В; Потребляемая мощность: не более 2вт; Отбор пробы: конвекционный; Аналоговый выход 4-20 мА: да; Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; Уровень защиты: IP66; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; Вес не более кг: 2.0; Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; Межповерочный интервал – 1 год; Средняя наработка на отказ - 35000 ч; Срок эксплуатации – не менее 15 лет; Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад. г) Газоанализатор ОКПД 2: 26.51.53.110, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств Контроль загазованности на площадке Модель: Бинар H2S-110-А-1 или аналог; Контролируемые параметры: Сероводород H2S; Оснащен: электрохимический сенсор; Диапазон измерения: от 0 до 2 000 млн-1 (ppm); Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 14,2 млн-1 (ppm) не более: 2,84 млн-1 (ppm); Относительная погрешность в диапазоне от 14,2 до 2000 млн-1 (ppm) не более: 20%; Время установления показаний Т0,9, не более, с: 60; Пороги срабатывания: 1й порог 600 млн-1 (ppm), 2й порог 800 млн-1 (ppm); Калибровка: да. ПО для калибровки и настройки; Реле тип «сухой контакт»: да; Напряжение питания: 12…32В; Потребляемая мощность: не более 2вт; Отбор пробы: конвекционный; Аналоговый выход 4-20 мА: да; Схема соединений: 3-х проводная; ЖК дисплей: да; Материал корпуса индикации и коммутации: алюминий с химстойким покрытием; Материал корпуса сенсора: сталь нержавеющая SS316; Маркировка взрывозащиты: 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X; Уровень защиты: IP66; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Рабочая температура датчика: -40 ... 60 С0 ; Вес не более кг: 2.0; Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99; Межповерочный интервал – 1 год; Средняя наработка на отказ - 35000 ч; Срок эксплуатации – не менее 15 лет; Гарантийный срок – 18 месяцев с момента поставки на склад. |
| 7 | Монтаж и пусконаладочные работы | Монтаж в шкафу на стойке. Шкаф монтажный обогреваемый с пробоподготовкой + ШМР, ПНР. Наполнение шкафа включает в себя установку 4 газоанализаторов типа Бинар XX-110-A-1 или аналогов. Внешний насос для подачи пробы. Ротаметры. Электромагнитный клапан для переключения потока пробы + реле. Охладитель пробы. Пробы отбираются из трубопровода под разряжением. Самодиагностика-да. Пусконаладочные работы. |